**1.AMAÇ:** Steril edilen malzemenin uygun şekilde, uygun sürelerde muhafazasını ve kullanımını sağlamak.

**2. KAPSAM:** MSÜ steril edilmiş tüm malzemeler

**3.SORUMLULAR:** MSÜ çalışanları

**4. FAALİYET AKIŞI:**

* Steril malzemeler kullanıcıya teslim edilmeden önce steril alanda depolanır.
* Bu alandaki raflar tavandan 30-50 cm aşağıda, yerden 20-30 cm yukarıda ve duvardan 5-15 cm uzaklıkta olmalıdır.
* Sıcaklık 22 °C’yi ve nem %60’ı geçmemelidir.
* Malzemeler “ ilk giren ilk çıkar” kuralına göre kullanılır.
* Otoklavdan çıkan steril malzemeler nem açısından değerlendirilir ve sadece tamamen kuru olanlar bölüm raflarına yerleştirilir.
* Setler raflara ağır olanlar altta, hafif olanlar üstte olacak şekilde yerleştirilir.
* Setlerin sterilizasyon tarihleri her gün kontrol edilir.
* Malzemelerin raf ömürleri; çift kat kumaş 30 gün, çift kat krepe kağıdı 30 gün, paketler buhar sterilizasyon sonrası 6 ay olmalıdır.

**5. İLGİLİ DOKÜMANLAR:**