| Laboratuvar Adı | : | DEHAM Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### HEMOGRAM |
| Marka & Model | : | MİNDRAY-BC-5000 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Görevli Personel |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarında kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın görevli personel tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarında kullanılan Hemogram Cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

  - Cihazın fişi takılarak cihazın arkasındaki açma kapama tuşundan cihaz açılır.

  - Cihaz açıldığında ekrana ana menü gelir.

  - Ana menüde ‘’Next Sample’’ sekmesinden hasta kaydı oluşturulur. (İsim, yaş cinsiyet vs. kaydedilir.)

  - Kayıt oluşturulduktan sonra tam kan, numune okutma yerinden cihaza okutulur.

  - Okuma işlemi bittikten sonra ekrana sonuçlar gelir.

  - ‘’Print’’ sekmesine basılarak çıktı alınır.

  - Geriye dönük test sonuçlarına ‘’Search’’ sekmesinden ulaşılabilir.

  - Cihazda analiz işlemi bittikten sonra ve cihaz kapatılırken (2 defa) menüden ‘’Maintehance’’ moduna gelerek ‘’Overall Soak’’sekmesinden cihazda yıkama işlemi yapılır.

YIKAMA İŞLEMİ: Cihaz ıslak bir cihaz olduğu için haftada en az 2 defa yıkama işlemi yapılmalıdır. Cihaz 4 günden fazla kapalı kalmamalıdır. Çalışma sonrası menüden ‘’Maintehance’’ moduna gelerek ‘’Overall Soak’’ sekmesine tıkladıktan sonra ekrana işlemin uzun süreceğine dair gelen uyarıya ‘’Ok’’ dedikten sonra numune okuma yerine ‘’Probe Cleanser’’ solüsyonu okutulur.

  - Cihazı kapatırken menüden ‘’Shut Down’’ sekmesinden yıkama işlemi tekrarlanır. Yıkama işlemi bitiminde ekran kendiliğinden kapanır.

  - Ekran kapandıktan sonra cihaz arkasındaki açma kapama tuşundan kapatılmalıdır.

CİHAZ SOLÜSYONLARI: Cihaza ilk kullanıldığında barkod okuyucu yardımıyla cihaza tanımlanır. Solüsyonların ömrü maksimum 4 aydır. Solüsyonlar ortalama 20-25°C arası stabil sıcaklıkta muhafaza edilmelidir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaza ait kullanım talimatı

- Makina bakım kartı

- Cihaz kalibrasyon planı