| Laboratuvar Adı | : | DEHAM RAT ÜRETİM IVC ODASI |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### IVC KAFES CİHAZI |
| Marka & Model | : | Allentown / NEXGEN |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Görevli Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın görevli personel tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde kullanılan IVC Kafes Cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- İlk olarak cihazın fişi prize takılır.

- Açma-kapama tuşuna bastıktan sonra yaklaşık 2dk sonra cihaz açılır.

- Cihazın ayarları firma tarafından kurulum öncesinden yapılmıştır.

- Giriş Blower’da bulunan dokunmatik ekrandan sıcaklık ve nem takibi yapılır.

- Cihazdaki kaba(ön) filtreler 14 günde bir çıkarılıp yıkanmalı yerine yedekleri takılmalıdır.

- Kaba(ön) filtreler değiştirildiğinde dokunmatik ekrandaki blower zaman yenileme tuşuna basılmalı. Basılmadığı takdirde ‘’Cihaz 336 saate ayarlı olduğu için’’ 14 gün sonunda ekran sarı yanarak uyarı verir.

- Ayda bir defa temizleme kitleriyle cihazın ilk olarak hava giriş-çıkış kanalları daha sonra da ana kanallar temizlenmelidir.

NOT: Ekran kırmızı yanarsa ekrandaki 3 buton mutlaka kontrol edilmelidir. Biri hava giriş-çıkış butonu, biri hortum butonu, diğeri de blower hakkında bilgi veren hortum(sorun blower hortumundaysa firma aranır).

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaza ait kullanım talimatı

- Makina bakım kartı

- Cihaz kalibrasyon formu