| Laboratuvar Adı | : | Termal Analiz ve AAS Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### AAS(Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi) |
| Marka & Model | : | Perkin Elmer / PINAACLE 900T |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan AAS cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazın sağ alt köşesinde yer alan ON / OFF tuşu ile cihaz açılır,

- Cihaza bağlı bilgisayar açılır,

- Bilgisayar ekranında WinLab 32 for AA yazılım programı açılır,

- Cihazın havalandırma sistemi açılır,

- Çalışma sistemi(Alev Sistemi, Grafit Sistem ve Hidrür Sistemi) kullanılacak metoda göre seçilir,

- Bilgisayarda ilgili sisteme ait kontrol yapılır,

- Cihazda kullanılacak sistem için gerekli düzenlemeler yapılır;

    - Alev sistemi için; alev başlığı yerleştirilir.

    - Grafit fırın sistemi için; alev başlığı sökülerek autosampler cihaza takılır.

    - Hidrür sistem için; alev başlığına quartz cam tüp ilave edilir.

- WinLab 32 for AA yazılım programından seçimi yapılan sisteme ait gerekli ayarlar yapılır;

    - Alev ayarı,

    - Autosampler iğne ayarı, vs.

- İlgili numunelere göre standartlar belirlenir ve hazırlanır,

- Ölçümü yapılacak numuneler hazırlanır,

- Hazırlanan standartlar cihazda okutularak “Kalibrasyon Eğrisi” çizdirilir,

- Kalibrasyon eğrisinin hazır hale gelmesiyle numunelerin analizine başlanır,

- Analiz tamamlandığında sonuç raporu çıktısı alınır,

- Cihazda yürütülen çalışma tamamlandıktan sonra sırasıyla tüp vanaları, havalandırma, yazılım ekranı ve bilgisayar kapatılır.

NOT: AAS cihazı çalıştırıldığı sürece güçlü manyetik alan ürettiği için vücudunda kalp pili ya da metalik implant bulunduran insanların AAS laboratuvarına SADECE CİHAZ KAPALI DURUMDAYKEN GİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. Aksi durumlar sağlığa zararlıdır hatta yaralanma riski oluşturabilmektedir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM 187)

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184) ile teslim edilir.