	[image: image1.png]



	ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ)
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
KRİTİK KURUTMA CİHAZI KULLANIM TALİMATI 
	Doküman Kodu
	MLAB-TLM-139

	
	
	Yürürlük Tarihi
	27.06.2016

	
	
	Revizyon Tarihi/No
	….



	Laboratuvar Adı
	:
	SEM Hazırlık Laboratuvarı

	Cihaz Adı
	:
	Altın Paladyum Kaplama Makinesi

	Marka & Model
	:
	Quroum Sputter Coater

	Sorumlular
	:
	Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli 


1. AMAÇ

2. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

3. KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Altın Paladyum Kaplama Cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar. 
4. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.  

5. UYGULAMA

4.1. Cihazı düzgün bir yüzeye yerleştirin ve düşme riskini engelleyin.
4.2. Kaplama cihazına yerleştirilen numuneler cihazın kapağı kapatıldıktan sonra cihazın arkasında bulunan düğmeden açılır ve argon gaz vanası bir tam tur döndürülür.
4.3. Cihazın üzerine bulunan “Start Pump” tuşu ile işlem başlatılır.

4.4. Kaplama süresi incelenmek istenen materyale göre kaplama süresi ayarlanır.

4.5. Çember basıncının gösterildiği ibre 4 seviyesine gelince “Set Plasma” tuşuna basılı tutulur ve bu arada “Leak” vanası yavaş yavaş açılmaya başlanır.

4.6. Çember basıncı ibresinin yanında bulunan “Process Current” ibrasi 18 seviyesine geldiği anda “Start Process” düğmesine basılarak “Set Plasma” düğmesi de bırakılır. 

4.7. Ayarlanan kaplama süresinin bitmesi beklenir.

4.8. Süre sonunda pompa ve gaz vanası kapatılır.
4.9. “Leak” ve “Vent” vanaları açılır ve cihaz vakum durumundan çıktıktan sonra, kapak açılarak numuneler çıkarılır.

4.10. Cihazın arkasında bulunan kapatma düğmesinden cihazın kapatıldığından emin olunduktan sonra son kez gaz vanası kontrol edilir.

4.11. Pens yardımıyla cihazdan alınan numuneler inceleme yapılmak üzere SEM cihazına yerleştirilir.

4.12. Kaplama cihazının cam kısmı zaman zaman alkolle temizlenir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

5.1. Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

5.2. Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM -187), 
5.3. FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,
5.4. Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur, 
5.5. Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır. 

	Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu
	Onaylayan

Birim Yöneticisi
	Sayfa No

1/2

	
	
	


FRM-02/00


[image: image1.png]