| Laboratuvar Adı | : | Kimya Hazırlık Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | Bitki Öğütme Değirmeni |
| Marka & Model | : | FRITSCH / PULVERYSETTE 14 |
| Sorumlular | : | Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan BİTKİ ÖGÜTME DEGİRMENİ cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

  - Cihaz önce fişe takılır.

  - Daha sonra kapak açılır. (Cihaz fişe takılmadan kapak açılmaz)

  - Kapak açıldıktan sonra sırayla önce tepsi, sonra rotor (kesici), daha sonrada elek yerleştirilir.

  - Tepsi kapağı kapatılır.

  - Cihaz kapağı kapatılır,

  - Üst kısma huni yerleştirilir.

  - Numune rotorun orta kısmına düşer ve öğütülerek elek yardımıyla yan tarafa yani tepsinin içine geçer. (Elek Boyu: 0,5 mm)

  - Elek ve rotor yıkanabilir. (Ama asla kurutulmadan cihaza yerleştirilmez)

  - Ekrandaki düğmelerin ilki süreyi, diğeri hızı (rpm) gösterir.

  - Süre ve hız (rpm) isteğe göre arttırılıp azaltılabilir.

  - Hız (rpm): 6 – 20 arasıdır.

  - P: Sonsuz süre demektir. (Kullanılmamalıdır, cihazı bozabilir)

NOTLAR:

- Numuneler cihaz çalışır vaziyetteyken içine atılır.

- Kuru numuneler (kuru bakliyat, bitki v.b.) öğütülebilir ancak yaş numuneler öğütülmez.

(Yaş numunelerin öğütülebilmesi için kurutulması gerekmektedir)

- Ağır metal analizi yapılacak örneklerde teflon kaplı siyah olan tepsi ve kapak kullanılır.

(Diğer numunelerde ise parlak olan tepsi ve kapak kullanılır)