| Laboratuvar Adı | : | Kimya ve Numune Hazırlık Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | Elementel Analiz Cihazı (CHNS) |
| Marka & Model | : | THERMO / FLASH 2000. |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Elementel Analiz (CHNS) cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazın yanında Oksijen(O2) ve Helyum(He) olmak üzere iki adet tüp bulunmaktadır, tüplerdeki basınç regülatörlerine dokunulmadan sadece tüp vanaları açılır,

- Regülatör basınçları (4-5 bar olmalı) kontrol edilir,

- Cihaza kesinlikle gaz akışı olmalıdır, kontrol edilir,

- Cihaz düğmesine basılarak açılır,

- Cihaza bağlı bulunan bilgisayar açılır,

- VIEW EA’dan cihaz ile çalışmaya başlanmadan önce mutlaka kaçak testi yapılmalıdır, (Değerin 3ml/min civarında olması dikkat edilmeli)

- EDIT EA’dan sol fırın sıcaklığı 950 dereceye ayarla,

- Numuneler hassas bir şekilde tartılır ve yerlerine yerleştirilir,

- Cihaz çalıştırılarak analiz yapılır.

Cihazın kapatılması;

- EDIT EA dan LEFT FURNACE ve OVERS ı tıkla,

- DETECTOR’den FLAMENT ON tıkla,

- SEND-OK tıkla uyarıya (E veya H) tıkla,

- VIEW EA dan ACTUAL değerlerden LEFT FURNACE 400 - 500 dereceye düşünce cihaz kapatılır,

- Yazılım kapatılırken METHOD kaydedilmesi seçeneğinde EVET(OK/YES) seçimi yapılır,

- Tüp vanaları kapatılır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM 187),

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184) ile teslim edilir.