| Laboratuvar Adı | : | Kromatografi laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | GC MS(Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi) |
| Marka & Model | : | SHIMADZU / GC/MS-QP2010 Ultra Model |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi (GC/MS) cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazda taşıyıcı gaz olarak He tüpü ana tüp vanasından 1-2 tur çevrilerek açılır.

- Manometrede gözlenen basınç 5-6 bar olmalıdır.

- Cihaz; öncelikle MS’ in (arka sol köşeden) sonrasında GC’nin (ön sağ alt köşe) POWER düğmelerine basılarak açılır.

- GC LCD monitöründe sistem kontrolerinin yapılması için 4-5 sn beklenir.

- Bilgisayarda masaüstünde yer alan GCMS REAL TIME ANALYSIS ikonu iki kez tıklanır. Çıkan ekranda OK düğmesine basılır.

- Analize geçmeden önce cihazın hazır hale gelmesi ve metot oluşturulması gerekir.

- Cihazın hazır hale gelmesi için ilk yapılacak işlem sistemin vakum tutmasını sağlamaktır. Bu amaçla ASISTANT BAR da yer alan VACUUM CONTROL ikonu seçilir.

- Çıkan ekranda AUTO STARTUP düğmesine basılır.

- Sırasıyla GC SYSTEM, FLOW, ROTARY PUMP, TURBO MOLECULAR PUMP ve ION SOURCE HEATER ON olarak vakum oluşturma işlemi tamamlanır.

- Uygun vakum değerine ulaşınca, MS detektörünün analiz esnasındaki özelliklerinin(detektör voltajı, lens voltajları, RF değerleri…) optimize edilmesi sağlayan TUNING işlemi yapılmalıdır.

- Ardından analiz metodu oluşturulmalıdır. Metot kromatogram ve kütle spekturumlarının altında yer alan ve cihazın her bir parçasını ifade eden SAMPLER, GC ve MS pencereleri kullanılarak oluşturulur.

- Metot oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra FILE sekmesinden SAVE METHOD FILE as seçilerek metot istenilen klasöre, istenilen adla kaydedilir.

- Toolbar’da yer alan ACQUISITION  DOWNLAND INTIAL PARAMETERS seçilerek software ekranında açılan metot parametrelerinin cihaza yüklenmesi sağlanmış olur. GC ve MS READY ise analize geçilir.

- Sonra tekli yada çoklu enjeksiyon yapılır,

- Data bilgileri girildikten sonra TAMAM(OK) düğmesine basılır,

- START butonu ile aktif olması beklenir.

- START düğmesine basılarak analiz başlatılır.

- Cihazı kapatmak için; VACUUM CONTROL  AUTO SHUTDOWN seçilir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM 187),

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184) ile teslim edilir.