| Laboratuvar Adı | : | CP-MS Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### ICP-MS(İndüktif Eşleşmiş Plazma – Kütle Spektrometresi) |
| Marka & Model | : | Perkin Elmer / NexION 350 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan ICP-MS cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazın arka sol üst köşesinde yer alan INSTRUMENT şalteri ON konumuna getirilir,

- Aynı bölgede yer alan ikinci şalter, RFG şalteri, ON konumuna getirilir,

- Laboratuvarın dışında kabinde konumlandırılmış cihaza bağlı tüplerin vanaları açılır,

- Cihaza bağlı bilgisayar açılır,

- Bilgisayar ekranında SYNGISTIX for ICP MS yazılım programı açılır,

- Bilgisayarın arkasında konumlandırılmış CHILLER’ın ON tuşuna basılır,

- Benzer şekilde arkada yer alan FAN açılır,

- İlgili programın CONTROL sekmesinde yer alan PLASMA kısmında START butonuna basılarak plazma açılır ve ~10 dk. beklenir,

- Aynı program üzerinde yer alan SMARTTUNE sekmesinde cihazın çalışması için tanımlanmış olan günlük veya aylık optimizasyonlar yapılır,

- Programın METHOD sekmesinden ilgili numune için çalışılacak elementler ve izotopları vs. seçilir

(Numune ve standartlar ile ilgili birçok işlem(seçim) bu alanda yapılır. Örneğin; çalışmanın yapılacağı mod (KED, DRC ya da STANDART mode), gaz akış hızı, okuma-tekrar sayısı, tarama hızı, konsantrasyon değerleri, standartların AUTOSAMPLER’daki konumları vs.)

- SAMPLE sekmesinde yer alan numunelerin AUTOSAMPLER’daki konumları ve seyreltme faktörlerine ait değerleri bu alana girilir,

- DATASET alanına yapılan çalışmanın kayıt yeri ve isim bilgileri girilir,

- SAMPLE sekmesinde yer alan ANALYZE BATCH butonu ile seçilen bilgilerin analizine başlanır,

- Analiz tamamlandıktan sonra CONTROL sekmesinde yer alan PLASMA kısmında START butonuna basılarak plazma kapatılır,

- Cihazda yürütülen çalışma tamamlandıktan sonra sırasıyla tüp vanaları, yazılım ekranı ve bilgisayar kapatılır. ANCAK cihaz kapatılmamalı, STAND BY durumunda bekletilmelidir,

NOT: Cihaz uzun süre çalıştırılmayacaksa cihazın arka sol üst köşesinde yer alan RFG şalteri OFF konumuna getirilir

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM 187),

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184) ile teslim edilir.