| Laboratuvar Adı | : | Kromatografi Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### LC–MS/MS ( Likit Kromatografisi Kütle Spektrometresi). |
| Marka & Model | : | Shimadzu & LC/MS 8040 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan LC-MS/MS cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

  - Cihazda Argon gazı ana tüp vanasından 1-2 tur çevrilerek açılır; sürükleyici ve kurutucu özelliğinde azot gazı içinde cihazın açma düğmesine basılır.

  - Sistemin bütün POWER düğmeleri açılır (2 pompa,  AUTOSAMPLER, kolon fırın ve MS-MS detektör).

  - Bilgisayarda masaüstünde yer alan LABSOLUTION ikonu iki kez tıklanır.

  - Çıkan ekranda OK düğmesine basılır ve ardından LCMSMS ikonu tıklanır.

  - LCMSMS penceresinden çalışmaya göre ya kayıtlı olan metot çağrılır ya da yeni bir metot oluşturulur.

  - Metot DOWNLOAD edilerek INSTRUMENT ON yapılır.

  - Standart ve numune VIAL’ leri AUTOSAMPLER da yer alan TRAY bölümüne yerleştirilir ve TRAY numaraları belirlenir.

  - Ardından BATCH oluşturmak için yazılımdan REALTIME BATCH tıklanır.

  - Standartların bütün bilgileri REALTIME BATCH sayfasına yazılıp kaydedilir

  - START butonu tıklanır.

  - BATCH bittikten sonra kalibrason eğrisi çizimine gidilir.

  - INSTRUMENTS’ den QUANT BROWSER FILE ikonu tıklanır,

  - Açılan ekranda OPEN METHOD FILE ile enjeksiyon yaptığımız metot çağrılır.

  - Kalibrasyon eğrisi çizimi yapılır ve ardından kaydedilir.

  - Numune enjeksiyonu yapılır ve standart kalibrasyon eğrisine göre değerlendirilir.

  - MAIN altından REPORT FORMAT tıklanarak rapor formatı açılır

  - Rapor yazımı yapılır,

  - PRINT SCREEN tıklanarak çıktısı alınır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM 187),

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184) ile teslim edilir.