| Laboratuvar Adı | : | Sıvı Azot Üretim Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Sızı Azot Üretim Sistemi |
| Marka & Model | : | İMTEK/ ISAS80 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Sıvı Azot cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazı çalıştırmak için duvardaki elektrik panosundaki tüm şalterler açılır.

- Duvara monteli panelinden soğutma sistemi açılır.

- Ekranda IN ve OUT su sıcaklık değerleri görülür.

- Kompresör sistemi açılır.

- Kompresör cihazı üzerindeki siyah anahtar tuş açılıp cihaz çalıştırılır.

- Cihaz üzerindeki kırmızı vana yukarı çevrilir ve 5 dakika beklenir.

- Bekleme süresi sonunda kırmızı vana altındaki siyah tuş çevrilerek 1 konumuna getirilir,

- Sıvı azot cihazı arkasındaki şalterden açılır,

- Cihaz üzerindeki ekrandan SİSTEM ikonuna basılıp cihaz çalıştırılır,

- Ekran üzerindeki LN2 seviyesi cihazda ne kadar sıvı azot üretildiğini gösterir.

- TANK ve BUFFER basınç seviyeleri ekranda görülür.

- Sıvı azot aktarımı için önce cihaz üzerindeki siyah anahtar çevrilir.

- Daha sonra ekranda sağ üst köşedeki LN2 ikonuna basılıp aktarım yapılır.

- Sıvı Azot seviyesi %20’nin altına düşmemelidir.

- Ortamı havalandırmak için pencereler açılmalıdır.

- Kompresör’de biriken su günlük boşaltılmalıdır.

- Kompresör’ün arkasındaki test düğmesine günlük basılıp nemi boşaltılmalıdır.

- Sıvı azot sisteminin arkasındaki hava pompasında biriken yağ günlük olarak atılmalıdır.

NOT: Aktarım yaparken mutlaka koruyucu eldiven ve maske giyilmelidir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM 187),

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184) ile teslim edilir.