| Laboratuvar Adı | : | Gıda Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | UV Visible Spektro Fotometre Cihazı (UV-1800) |
| Marka & Model | : | SHIMADZU /UV-1800. |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan  UV Visible Spektro Fotometre(UV-1800) cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihaz ON / OFF düğmesinden açılır,

- Başlangıçta ekrana gelen testler otomatik olarak yapılır, bekleyiniz,

- Her bir test geçtikten sonra karşısındaki yıldız işareti renklenir,

- Testler bittikten sonra MODE ekranı gelir,

- Her bir çalışma alanına başındaki sayılar seçilerek ve ENTER tuşuna basılarak girilir,

- Cihaz klavyesindeki (F) tuşları ekranda altta yer alan parametrelere karşılık gelir,

- MODE seçme ekranında bir(1) tuşuna basılarak fotometrik metot sayfasına girilir,

- Gelen ekranda dalgaboyu, (GO TO WL) tuşlanarak girilir,

- %T ya da Abs ölçümü (F1) tuşuna basılarak ölçülür,

- Örnek kompartımanında referans ve örnek kısmına BLANK yerleştirilir, ya da havaya karşı AUTO ZERO (SIFIRLAMA) yapılır,

- Örnek kısmına örnek yerleştirilerek START / STOP tuşuna basılır,

- Gelen ekranda Abs yada %T değerleri görülür,

- Ekranda DATA DISPLAY, F3 tuşuna basılarak ölçüm değerleri ekrana getirilir,

- PRINT OUT seçilerek dataların çıktısı alınır,

- Ekran çıktısı PRINT tuşlanarak alınır,

- Cihaz kapatılmadan önce küvet, örnek kapları ve kompartımanı temizlenmelidir,

- Sonra ON / OFF tuşuna basılarak cihaz kapatılır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM 187),

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184) ile teslim edilir.