| Laboratuvar Adı | : | Akaryakıt Analiz Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Akma - Bulutlanma Test Cihazı |
| Marka & Model | : | Polyscience / Niles / IL 60714 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda kullanılan Akma - Bulutlanma Test cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihaz POWER tuşuyla açılır.

- Kontrol panelinde bulunan SELECT tuşuyla istenilen derece ayarlanır.

- Test edilecek numune, test tüpündeki işaretli yere kadar numune ile doldurulur. Tüpün ağzı delikli mantar ile kapatılır.

- Delikli mantara termometre yerleştirilir ve termometrenin cıvalı kısmı numunenin üst seviyesini geçinceye kadar aşağıya doğru itilir.

- Test tüpü banyodaki ceketin içine yerleştirilir, termometreden numunenin soğuması izlenir.

- Bu aşamadan sonra her 3 derece sıcaklık düşmesini takiben test tüpü ceketten çıkartılır. Tüpü yana doğru eğerek numunenin akıp akmadığı kontrol edilir.

- Bu işlem tüpü yatay(tamamen eğerek) pozisyonda 5sn tutup numunenin akma eğilimi göstermemesine kadar devam edilir.

- Test sonunda numunede akma gözlenmediği sıcaklığın üzerine 3 derece daha eklenerek sonuç akma noktası olarak kaydedilir.

NOT: Deney bittikten sonra cihaz ve parçaları benzin ile temizlenir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM-187)

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184) ile teslim edilir.