| Laboratuvar Adı | : | Akaryakıt Analiz Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Nem Tayin Cihazı |
| Marka & Model | : | Karl Fischer Moisture Titrator MKC – 501 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda kullanılan Nem tayin cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazın fişi takılır.

Cihazın büret kısmı iki üniteden oluşmaktadır. Dıştaki ünite büyük büret içteki kısım ise iç (INERT) bürettir. Titrasyon için iki standart solüsyon gerekmektedir. Bu nedenle;

- Dış bürete 100 ml Coulomat AG konulur.

- iç (INERT) bürete 5 ml Coulomat AG konulur.

- Daha sonra dış büret kısmına manyetik balık konulur ve cihaz On / Off tuşu ile açılır.

- Cihaz ekranına Pre–Titration yazısı gelir. Bu yazı ekrana geldiğinde Pre–Titration tuşuna basılır.

- Cihaz stabil olduğunda akustik bir sinyal verir.

- Test edilecek numune temiz bir şırınga yardımıyla 1 ml. kadar alınır ve tartıma getirilir ve W1 olarak kaydedilir.

- START tuşuna basılır ve ekranda SAMPLE IN yazısı görünür. Enjektör dış bürete gösterilen yerden seri bir şekilde enjekte edilir ve tekrar START tuşuna basılır.

- Boşaltılan enjektör tartılır W2 olarak kaydedilir.

- Cihaz işlem sonunda yine akustik bir sinyal verir. Bu sinyal W1 ve W2 içindir. Önce W1 tartımı girilir ENTER tuşuna basılır, W2 tartımı girilir ENTER tuşuna basılır.

- Cihaz akustik bir sinyal ile işlemin sonucunu ekranda gösterir.

- Not : 50 – 60 deneyden sonra ya da hazne içerisindeki solüsyonların kirlenmesine bağlı olarak solüsyonlar değiştirilir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM-187)

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184) ile teslim edilir.