| Laboratuvar Adı | : | Çevre Analiz Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | BOD (Biyolojik Oksijen İhtiyacı) |
| Marka & Model | : | HACHLANGE / LOVIBOND |
| Sorumlular : Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |  |  |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan BOD cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

  - Numune 19-21 0C arasında bir değerde ısıtılır.

  - Numune dereceli silindirde ölçülür (ölçüm aralığı aşağıdaki tabloda belirlenen miktarda seçilir).

  - Dereceli silindire bir “Besin Tampon Yastığı” eklenir.

  - Dereceli silindire eklenen numune BOD Trak II şişesine aktarılır.

  - Şişenin içerisine karıştırma çubuğu yerleştirilir.

  - Şişenin boynuna sızdırmaz bir kapak takılır(İsteğe bağlı 1000ml atık su eklenebilir).

  - Koruyucu kapak üzerine 2 adet “Potasyum Hidroksit” peletini spatül ile yerleştirilir.

  - Şişeleri BOD Trak II gövdesi üzerine hangi bölüme isterseniz yerleştirilir.

  - Kapakları sıkıca kapatılır.

  - Cihaz inkübatöre konulur.

  - Sıcaklık (20 ± 1) 0C olarak ayarlanır.

  - Cihaz prize takılır ve çalıştırılır.

(Bu esnada karıştırıcı çubukların döndüğüne emin olun)

  - Cihazın kurulum menüsünden istenilen ayarlar yapılır.

  - Test ON tuşu ile başlatılır.

  - Çalışma bittiğinde sonuç cihaz ekranından alınır.

NOTLAR:

- Basitleştirilmiş numune hacimleri aşağıdaki tabloya göre belirlenmelidir:

| BOi Aralığı (mg/lt) | Numune Hacmi (ml) |
| --- | --- |
| 0 – 35 | 420 |
| 0 – 70 | 355 |
| 0 – 350 | 160 |
| 0 – 700 | 95 |

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM 187),

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184) ile teslim edilir.